## Sheet1
附件2
主要防疫防护物资采购要求参考
序号 | 品名 | 国家标准 | 国外相关标准 | 采购关注事项 | 示例 | 备注
1 | 医用防护口罩 | GB 19083-2010 | 美国FDA：Guidance for Industry and FDA Staff Surgical Masks - Premarket Notification [510(k)] Submissions； ASTM F1670 抗合成血液穿透 ASTM F1862 ASTM F2101 细菌过滤 欧洲标准：DS/EN 14683:2005(协调性标准），但欧盟已经发布了最新的2019的标准 日本标准：JIS-T-8151-2005-ENG日本防颗粒口罩标准 | 1. 医院医护人员使用的医用防护口罩 应无呼吸阀。 2. 符合欧洲标准的医用防护口罩，应 达到类型IIR级别 (抗合成血液穿透)。 3. 符合欧洲标准、美国标准、日本 标准的医用防护口罩，应含有鼻夹。 |  | 1.前述的产品标准和采购关注事项供全球采购上述产品时参考； 2.如满足左列产品标准要求，可按医疗器械管理，建议送检；如企业能提供境外（美国、欧盟、日本）医疗器械上市证明文件和检验报告，并作出产品质量安全承诺的，可以应急直接使用。
2 | 医用外科口罩 | YY0469-2011 |  | /
3 | 医用一次性防护服 | GB19082-2009 | 欧盟标准：EN 14126-2003 （防护服：防护服抗感染性能要求及试验方法） BS EN 13795-1:2019 美国标准：ASTM F1670 NIOSH 42 CFR84 ANSI/AAMI PB70 | 1. 产品符合GB19082-2009即可采购。 2. 符合EN 14126-2003的产品需关注： （1）防护服在接缝处应有贴条（见右图1）； （2）应有防生物危害功能标识（见右图2）； （3）建议选用标签标识或说明书中有Category Ⅲ（见右图3）标志的防护服。
4 | 医用隔离面罩 | GB14866-2006 | BS EN 166:2002 | /在国外是属于个人防护用品PPE管理，不属于医疗器械，但可以用于以下 场所： 8. 化学雾滴防护性能 10. 刺激性气体防护性能
图1
图2
图3